招标文件

各相关单位：
    万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目组织公开招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。 
    开标时间：2026年9月17日上午10:00（北京时间）
    开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
    报名截止时间：2026年9月16日17:00
商务联系人：陈攀涛            电  话：0379-67332530
技术联系人：赵彬秀            电  话：13939935890
一、投标须知：
    1、投标单位在看到招标公告后请在2026年9月16日17时前电话联系招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；
    2、招标方式：公开招标；
3、资质要求：

3.1、通过万基控股集团招采平台供应商准入审核的在库供应商。

3.2、洛阳市生态环境局《关于洛阳市污染源在线运维第三方服务机构业务测评相关信息的公示》中测评等级为A级的运维公司参与竞标；

3.3、投标单位应通过中国环境服务CES认证及ISO 9001 质量认证；
4、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

5、投标人在本次投标中若发现招标方有违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
    1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分（包括但不限于招标方技术要求，以满足招标方生产需要为准）；第三卷为售后、技术服务）,格式见招标文件及其附件（无附件自拟），具体内容如下：
1.1.1.、投标人承诺函
1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）
1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.质量保证体系及其质量认证证明；
IV.业绩及目前正在执行合同情况；
V. 运维人员不少于5人，并提供相应资格证书；
VI. 其它文件和资料 ；
1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
1.2 投标文件的编制
1.2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
1.2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为365天。
1.2.3 投标保证金：5000元。

投标保证金须从投标人基本账户转出。投标保证金缴纳截止时间：2026年9月16日17：00时（北京时间）。请各投标人在投标保证金缴纳截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，最终以万基控股集团石墨制品有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位及账户：

单位名称：万基控股集团石墨制品有限公司 

开 户 行：中国工商银行股份有限公司新安县支行  

账    号：1705027619200082294

缴纳方式：公对公转账（5000元），备注为投标保证金

1.2.3.1未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后7日内予以无息退还。
1.2.3.2中标人的投标保证金，在签订了相关合同后，招标机构将通过招标单位账户全额无息退还。
1.2.4 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修等方面的影响。
1.2.5 投标文件的份数和签署
1.2.5.1投标文件一式4份，正本1份，副本2份，电子版1份。
1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表应由投标人代表签名并加盖公章。
1.3 投标报价
1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表。

1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。
1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
1.4 投标文件的递交
1.4.1 投标文件的密封与标记
1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、投标人名称、“正本”“副本”字样及“2026年9月17日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名称、“投标报价单”字样及“2026年9月17日9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
 1.4.2 开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。
1.5 无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标：
1.5.1 商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
 1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
 1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
 1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
 1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

 三、 评标
1 、投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清一般以澄清函的形式进行。由投标人出具书面澄清材料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。
澄清不得对原投标文件作实质性修改。
    2、评标办法
 2.1、本次评标采用综合评分法。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的投标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比，独立打分。
 2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评分，综合得分较高的推荐为中标候选人。
 2.2.3、评标价格以投标报价总价为准，综合得分相同时，优先选择价格较低者，价格仍相同时，优先选择技术得分较高者。
 2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

3、授予合同
3.1中标人在接到中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。
3.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
    4、招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附表一：评分细则
	评审因素

	评分因素
	考核内容
	评分标准说明

	报价得分（40分）
	各投标人的评标价格得分按以下公式计算：C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 

	商务部分（20分）
	投标文件的完整性及响应情况（5分）
	完整性及响应性（5分）
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	
	财务状况及供货业绩

（9分）
	财务状况（4分）
	按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得3分，否则不得分。

	
	
	
	按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。

	
	
	有效业绩（5分）
	对投标人业绩进行评价，每份有效业绩得1分，最优得满分，最低得0分。

	
	商务部分偏差(3分)
	商务部分偏差(3分)
	根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。

	
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	技术部分（40分）
	现场运维人员配备（5分）
	运维人员需具备相关的运维工作经验（附工作经历），能够应对在线监测设备运行过程中出现的突发情况，不少于5人得5分，否则得0分。

	
	建立齐全的设备配件、耗材、药剂及备用设备库（5分）
	中标方承诺建立备件库得5分，否则得0分。

	
	巡检方案（10分）
	满足每周巡检一次的得8分，优于每周一次的得满分10分。

	
	故障处理方案（10分）
	设备出现突发故障5分钟内做出响应，10分钟内到达场处理异常，在最短时间内恢复正常（若8小时内在线检测设施未恢复正常，乙方应采取人工采样检测的措施）。响应该条款的得8分，优于该条款的得满分10分。

	
	运维技术服务及承诺（5分）
	满足运维要求的、售后服务有完整措施的得满分。依据投标人差异评分，0-5分。

	
	处罚条款（5分）
	接受招标方处罚条款的得4分，优于招标方处罚条款的得5分。


附件1  投标人廉政承诺书(格式)

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书
                                 项目名称：               
                                 日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              

                                  投标人公章：           
附件3  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                   投标人代表签字：              
                                投标人公章：                 
附件4  投标人关于服务质量的承诺函(格式)

投标人关于服务质量的承诺函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目进行投标。投标文件中所有关于服务标准、服务人员标准等是真实的、准确的。我公司承诺服务标准、服务人员标准等不达标情况，自愿更正并承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
附件5  投标人关于建立备件库的承诺函(格式)

投标人关于建立备件库的承诺函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目进行投标。投标文件中所有关于备件库标准等是真实的、准确的。我公司承诺在中标通知书下发后10天内按要求在甲方合同签订所在地建设污染源监测设备备件库（需经甲方验收合格），否则自愿放弃本次中标并承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
附件6：报价单
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石墨公司固定污染源自动检测设施运维项目

投标报价单

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	石墨公司

在线运维项目
	详见技术要求
	年
	1
	
	

	合计
	人民币（大写）：                                   元整
	


  报价说明：
1、巡查期限：按照技术规范要求。             

2、招标文件、技术规范及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要求及合同条款。
3、此报价包含      %增值税、配件费用、运杂费、技术服务等一切相关费用。          

4、付款方式：合同生效后运维方向业主方开具合同全额增值税专用发票，业主方收到并审核无误后支付运维方合同总额的50%运维费，运维结束后一个月后，付款时运维方需向业主方开具对等金额的财务收据。     

5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

6、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。               
                                  报价单位（盖章）：              
                                  报价人：（签字）：              
                                  报价时间：2025年9月17日
附件7  差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件8：技术要求
万基控股集团石墨制品有限公司

固定污染源自动监测设施运维招标技术要求
单位：万基控股集团石墨制品有限公司
二〇二六年八月三十一日
一、总则

1、本技术要求适用于万基控股集团石墨制品有限公司污染源自动监控基站运行服务项目。

2、要求有洛阳市生态环境局《关于洛阳市污染源在线运维第三方服务机构业务测评相关信息的公示》中测评等级为A级的运维公司参与竞标。

3、运行维护单位应通过中国环境服务CES认证及ISO 9001 质量认证；

4、按照环保部门下发的相关标准要求进行运维：运营维护人员应经过培训持证上岗。

5、本技术要求提出了运行服务范围、期限、甲乙双方的权利义务以及违约责任等。本要求提出了运维合同结算方式，以及合同的变更、争议、解除等。

6、所有相关配件全部免费供应及安装调试正常。

以后发生的一切要求，若与本技术要求冲突，以签订时间最新书面文件为准。

二、所执行的标准规范
确保在线设备测量数据真实、有效；确保在线设备的连续稳定运行，全面服务环保部门的监测要求。本技术要求需符合以下标准和规范：

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令2005年第28号）
《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16175-1996）

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）

《固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动监控设施运维技术规范》（DB41T 1344-2019）

固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动 监控基站建设技术规范（DB41/T 1327—2019）

《河南省污染源自动监控设施运行管理办法（试行）》（豫环办〔2023〕66号）
如上述标准和规范存在冲突，以文件实施日期最晚的标准和规范为准。

三、技术要求

1.运维服务范围及要求
1.1、甲方委托乙方承担污染源自动监测系统运行维护服务。

1.2、运维项目：5套固定污染源自动监控运维服务。

1.3、运维内容：依据现场实际为准（若环保部门需增加因子，不再增加运维费用）。

1.4、按国家或地方的自动监测设备相关运维规范开展自动监控设施运维、操作、维护等。

1.5、CMES设备参数、自动校准周期、管线更换、供电、耗材更换、数据传输等如有变动，乙方需提前告知甲方，不得擅自变动。

1.6、乙方应确保甲方在生态环境部门现场检查期间在线监测设备稳定达标，提前对在线监测设备进行一次全系统校准，做好迎检工作；如生态环境部门突击检查，乙方应在10分钟内到达现场配合检查；乙方不得以任何理由与生态环境部门工作人员发生冲突。

1.7、定期巡检服务（间隔不得超过7天），巡检内容：

（1）进行数采仪日常巡检并进行记录，对数据进行抽样检查；

（2）数据保存至少五年；

（3）检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数判断是否正常。气体分析仪流量满足1.0-1.5L/min，无故障报警；冷凝器温度4±2℃；蠕动泵排水正常；储液罐内冷却液积存不超过容积的3/4；采样管线和采样探头加热正常；观察风机运转是否正常；数据显示正常、报表记录正常、数据传输正常；

（4）检查取样系统、内部管路是否清洁通畅；

（5）检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求；对颗粒物监测设备检查压缩空气气源、风机、过滤器、分析仪光路或监测单元等是否正常；

（6）检查站房电路、通讯系统是否正常；

（7）对于使用气体钢瓶的设备。检查气密性、气压是否达到要求（气瓶压力低于0.1MPa时要及时更换）；

（8）检查设备标气有效期和余量，及时更换；

（9）检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致；

（10）站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。

1.8、定期维护服务（1次/月），维护内容：

（1）检查仪器光路的准直情况；

（2）对反吹装置进行一次维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

（3）清洗取样系统管路，内部管路、各类探头；

（4）清洗设备计量单元、加热单元、检测单元；

（5）对数据存储、控制系统进行状态进行检查；

（6）至少进行一次全系统的校准，要求标气与样品气体通过的路径一致，进行跨度、线性误差和响应时间的检测；

（7）检查设备接地情况，站房防雷措施。

1.9、定期维护服务（1次/季），维护内容：

（1）检查过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

（2）检查流速探头的积灰和腐蚀情况，反吹泵和管路的工作状态；

（3）检查各类管线、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；

（4）检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；

（5）至少进行一次示值误差校准，并出具报告留存基站备查。

1.10、定期维护服务（1次/半年），维护内容：

每半年应对以下耗材进行更换：

（1）取样探头滤芯；

（2）粉尘仪风机滤芯；

（3）蠕动泵管。

（4）NOX转换器催化剂。

至少进行一次全系统校验，并出具报告留存基站屋备查。
如定期维护过程中发现上述耗材在更换周期内运行状态存在异常或有损坏趋势的，乙方应及时更换。

1.11、整体维护（1次/年），维护内容：

每年应对以下耗材进行更换：

（1）疏水过滤器；

（2）保护过滤器滤芯；

（3）取样泵膜片；

如定期维护过程中发现上述耗材在更换周期内运行状态存在异常或有损坏趋势的，乙方应及时更换。

1.12、故障应急处置：

（1）环保设备发生故障或接到故障通知，乙方应在5分钟内响应、10分钟内到现场检查处理；

（2）若甲方在线异常接到通知后，乙方应在5分钟内响应、10分钟内到现场检查处理；
（3）设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和对比实验，其结果符合验收规范指标。

1.13、提交相关技术档案：

（1）设备校准和量程漂移；

（2）设备运行报告、定期巡检、维护保养记录；

（3）设备维护、易耗品的定期更换记录；

1.14、建立完整的运维台账：

（1）自动监控仪器运行维护日常巡检表；

（2）自动监控仪器校准记录表；

（3）自动监控仪器校验记录表；

（4）自动监控仪器状况表；

（5）自动监控仪器维修记录表；

（6）零点漂移/量程漂移记录表；

（7）易耗品更换记录等。

1.15、其他服务：

持续提供设备扩容服务。
2.运维设备型号以及质量要求

2.1、运维人员须具备相关的运维工作经验，能够应对在线监测设备运行过程中出现的突发情况；运维人员要求：

（1）每个投标单位在投标时明确运维人员，中途不得更换运维人员；

（2）运维人员须具备两年以上炭素行业运维工作经验（原则上以取得运维资格证书为准）且运营期间保证24小时至少1人驻厂（企业提供职工公寓，职工公寓内部设施损坏由乙方承担），能够应对在线监测设备运行过程中出现的突发情况。运营开始提前一周对中标单位运维人员进行现场培训、并和上期运营单位进行为期一周的交接工作。
2.2、按国家和省、市环保部门有关规定和技术规范要求，负责设备运行服务，提供符合要求的自动监控数据并稳定上传。

2.3、运维人员严格按照规范运维，严禁实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施，破坏环境质量监测系统等行为。

2.4、本次运维设备型号：

	序号
	排放口
	仪器名称
	型号
	原理
	制造单位

	1
	焙烧1#
	CEMS系统
	SCS-900
	抽取测量法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	2
	
	颗粒物分析仪
	SCS-900PM
	激光前散射法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	3
	
	废气流速
	SITRANS P
	S型皮托管法
	西门子

	4
	
	废气温度
	SITRANS T
	铂电阻法
	西门子

	5
	
	二氧化硫
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	6
	
	氮氧化物
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	7
	
	含氧量
	MODEL1080UV
	电化学法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	8
	
	湿度
	Model 2062
	极限电流法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	1
	焙烧2#
	CEMS系统
	SCS-900UV
	抽取测量法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	2
	
	颗粒物分析仪
	SCS-900PM
	激光前散射法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	3
	
	废气流速
	SITRANS P
	S型皮托管法
	西门子

	4
	
	废气温度
	SITRANS T
	铂电阻法
	西门子

	5
	
	二氧化硫
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	6
	
	氮氧化物
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	7
	
	含氧量
	MODEL1080UV
	电化学法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	8
	
	湿度
	Model 2062
	极限电流法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	1
	焙烧3#
	CEMS系统
	SCS-900UV
	抽取测量法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	2
	
	颗粒物分析仪
	PFM06ED
	激光前散射法
	Foedisch环境测量技术股份公司

	3
	
	废气流速
	SITRANS P
	S型皮托管法
	西门子

	4
	
	废气温度
	SITRANS T
	铂电阻法
	西门子

	5
	
	二氧化硫
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	6
	
	氮氧化物
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	7
	
	含氧量
	MODEL1080UV
	电化学法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	8
	
	湿度
	Model 2061
	极限电流法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	1
	石墨化1#
	CEMS系统
	SCS-900UV
	抽取测量法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	2
	
	颗粒物分析仪
	SCS-900CPM
	激光前散射法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	3
	
	废气流速
	DMP305X-DST
	S型皮托管法
	上海立格仪表有限公司

	4
	
	废气压力
	CSII
	扩散硅法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	5
	
	废气温度
	SITRANS T
	铂电阻法
	西门子

	6
	
	二氧化硫
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	7
	
	氮氧化物
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	8
	
	含氧量
	MODEL1080UV
	电化学法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	9
	
	湿度
	Model 2062
	极限电流法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	1
	石墨化2#
	CEMS系统
	SCS-900UV
	抽取测量法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	2
	
	颗粒物分析仪
	SCS-900CPM
	激光前散射法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	3
	
	废气流速
	DMP305X-DST
	S型皮托管法
	上海立格仪表有限公司

	4
	
	废气压力
	CSII
	扩散硅法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	5
	
	废气温度
	SITRANS T
	铂电阻法
	西门子

	6
	
	二氧化硫
	MODEL1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	7
	
	氮氧化物
	1080UV
	紫外差分光谱法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	8
	
	含氧量
	1080UV
	电化学法
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	9
	
	湿度
	Model 2062
	极限电流法
	北京雪迪龙科技股份有限公司


中标单位需要负责所有的配件更换以及核心部件返厂维修期间提供备机，中标单位维修更换的备品备件需要提供原厂配件。

为了保证响应时间，中标单位须在甲方职工公寓建立备件库。

备件库储备的备件必须满足下表要求（包括但不限于）：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	红外气体分析仪
	SCS-900UV
	台
	1
	备机

	2
	紫外气体分析仪
	MODEL 1080UV
	台
	1
	备机

	3
	差压变送器
	SITRANS P
	台
	1
	备机

	4
	粉尘仪探头
	SCS-900PM
	个
	1
	关键部件

	5
	便携式紫外气体分析仪
	
	台
	1
	检测设备

	6
	探头滤芯
	SD200
	个
	10
	关键耗材

	7
	取样泵
	N86
	台
	2
	关键备件

	8
	渗透除湿管
	
	根
	2
	关键备件

	9
	保护过滤器
	
	个
	10
	关键耗材

	10
	蠕动泵
	
	台
	2
	关键备件

	11
	NOx转换器
	
	台
	1
	

	12
	DC24v电源模块
	
	个
	4
	

	13
	制冷器风扇
	
	个
	8
	

	14
	制冷器加热板
	
	个
	10
	

	15
	制冷器
	
	台
	2
	

	16
	制冷器冷腔
	
	个
	8
	

	17
	温控器
	
	个
	8
	

	18
	立格差压变送器
	
	个
	2
	

	19
	西门子S7-200 SMART  PLC模块
	
	个
	7
	

	20
	压缩空气调压阀
	
	个
	5
	

	21
	阻水器
	
	个
	50
	

	22
	保护过滤器滤芯
	
	个
	20
	

	23
	氧电池
	
	个
	5
	

	24
	湿度仪
	
	套
	2
	

	25
	原位测量湿度仪
	
	套
	2
	

	26
	机柜截止阀
	
	个
	4
	

	27
	探头箱吹扫阀
	
	个
	2
	

	28
	校零阀
	
	个
	2
	

	29
	PT100传感器
	
	条
	10
	

	30
	皮托管
	
	条
	1
	

	31
	一体化温度变送器
	
	条
	3
	

	32
	探头箱探杆
	
	条
	1
	

	33
	取样探头箱
	
	个
	1
	

	34
	三通电动球阀
	
	个
	6
	航空插头3个，赫尔曼插头3个

	35
	SCS-900PM粉尘仪射流风机
	
	个
	4
	

	36
	稀释风机
	
	个
	4
	

	37
	SCS-900PM粉尘仪加稀释气加热筒组件
	
	个
	4
	

	38
	SCS-900PM粉尘仪10Mpa差压板
	
	个
	4
	

	39
	SCS-900PM粉尘仪70Mpa差压板
	
	个
	4
	

	40
	SCS-900PM粉尘仪西门子变频器
	
	个
	3
	

	41
	SCS-900PM粉尘仪射流风机滤芯
	
	个
	4
	

	42
	稀释风机滤芯
	
	个
	4
	

	43
	SCS-900CPM粉尘仪风机滤芯
	
	个
	3
	

	44
	SCS-900PM粉尘仪12V电源
	
	个
	8
	


中标单位中标后须将上表中所列物资送至备件库，签订合同前中标单位不能提供上表内所列物资，甲方有权利拒签合同。

3.运维目标要求

（1）保证监控数据稳定传输至环保部门指定网络系统和监控平台。

（2）自动监控数据在线率、传输率、基站正常运行率、自动监控数据准确率、设备完好率达到有关规定的目标要求。

4.运维人工和物资消耗范围

包含所有的人工、差旅费、配件、易耗品（耗材）、每个站房应配备所需的标气（依据运维因子配备足量所需标气，不得以任何理由因标气配备不足而使用不符合标准的标气）和载气、设备维修费用等。不包含不可抗力或者其他非乙方人员造成的设备维修及更换费用。提供的标气厂家有二级以上的生产资质，禁止提供无证标气。
5.运维周期

运维服务时间2026年10月20日—2027年10月19日

四、运维合同金额及合同款的结算

（1）运行费用：以招投标最终中标价格为准（税率6%）。

（2）合同生效后运维方向业主方开具合同全额增值税专用发票，业主方收到并审核无误后支付运维方合同总额的50%运维费，运维结束后一个月后，付款时运维方需向业主方开具对等金额的财务收据。
五、甲方的权利和义务：

1.有权按程序查阅和使用基站运行的监控数据。

2.为自动监控设施运行提供基本条件。

3.做好自动监控基站站房及自动监控设施的防火、防盗、防破坏等工作，对基站站房的管线、管路等安全性负责，发现非乙方人员盗窃、人为破坏后，负责恢复。

4.免费提供自动监控设施运行所需水电，并对中断供水供电所造成的后果负责。

5.不得改变系统的各类仪器探头、信号线路、采样系统、室内布置等，有权进入自动监控基站站房巡检。

6.对验收后的自动监控系统不得做任何实质性改动（拆除、闲置、更换等），若有特殊原因需改动，必须书面报经环保部门同意并备案，同时书面通知乙方。

7.为乙方的运行服务人员提供出入等基本条件。

8.为乙方提供运行服务必需的技术资料。

9.会同乙方做好自动监控设施比对测试（甲方负责，乙方配合）、数据有效性审核等项工作。

10.及时支付合同约定的运行费用。

11.自动监控设施的通讯接口必须满足河南省污染源自动监控系统的联网要求并提供相应的数据接口和通讯协议。

六、乙方的权利和义务：
1.接受环保部门的监督检查和考核。

2.明确自动监测基站运行管理责任人，并将姓名、联系电话通知甲方备案。如人员发生变动，应及时通知甲方。

3.按环保部门的有关要求，配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求和运行服务需要。

4.建立规范的质量保证实验室，配备设备校检的专业器具。

5.建立完善的远程追踪诊断系统，做到及时发现问题和解决问题。

6.建立齐全的设备配件、耗材、药剂及备用设备库，备有足够的备品备件，对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证各类备品备件的存储数量。

7.严格按国家有关标准和环保部门要求，开展运行服务工作，保证自动监测数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性。

8.建立内容完整的运行服务档案。

9.实事求是，科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受甲方的监督。

10.发现运行服务中的问题，及时向甲方通报，可随时向甲方提出合理化建议。

11.在线监测设备因故障不能正常运行时，乙方应及时通知甲方并向市环保局做出书面备案。

12.乙方负责技术积极配合上级环保部门的定期和不定期检查、检测、督查，并协调相关工作，环保检测费用不包含在本协议和合同范围之内。

13.乙方应对每套设施每周至少巡检一次，巡检前通知甲方与上级环保部门报告。指派1名持证上岗人员提供全天候驻厂运维服务，随时处理在线设备的突发故障，保证在线设备出现突发故障5分钟内作出响应，10分钟内到达现场处理异常，在最短时间内恢复正常（若8小时内在线检测设施未恢复正常，乙方应采取人工采样检测的措施）。

14.乙方应安排专业的责任心强的烟气在线监测设备运维人员，并取得国家认可的在线运维从业资格证的人员对乙方的设备进行维护，对设备的点检维护、巡视检修、大小修等精通熟知、精心维护，若因乙方运维水准差、运维人员素质低、责任心不强、业务水平不能满足维保需要，甲方可对乙方作出相应处罚，出现的一切故障或超标均由乙方承担所有相应后果和赔偿。

七、违约责任

1.甲方有下列情况之一视为违约：

（1）不提供自动监控基站必要的运行条件。

（2）由于甲方原因造成自动监控基站设备不能正常运行或毁损。

（3）甲方原因造成基站设施损坏者，应自费进行恢复或重建。

2.乙方有下列情况之一，甲方有权对乙方运维人员进行现场处罚并要求整改合格（甲方开具罚款单，乙方到财务缴纳）：

（1）日常运维人员不能按照运维标记时间到达现场；不能按规范要求做好运维记录；在线设备突发故障，运维人员未能按照运维规定时间内处理异常，视情节轻重每次考核运维人员200-500元。

（2）运维人员责任心不强、业务水平低导致在线监控设备出现故障或使故障修复时间增加；对甲方的合理诉求不能及时反馈解决；推诿扯皮，视情节轻重每次考核运维单位500-2000元。

（3）乙方工作效果达不到技术标准要求，由甲方通知整改后仍不合格的；乙方工作弄虚作假，被甲方、环保部门发现并证实，并由乙方采取补救措施，消除对甲方的影响，视情节轻重每次考核运维单位500-2000元。

（4）乙方人员出现擅自更换设备配件、调整设备系统参数等干扰设备自动运行的违法行为，除给甲方造成损失（包括但不限于环保罚款）的由乙方承担外，追加考核5000元。
（5）乙方自动监测基站运行管理责任人拒不配合、拒不维护或故意拖延，给甲方造成损失（包括但不限于环保罚款）的由乙方承担责任。
（6）乙方原因造成CEMS设备损失的，按实际损失金额进行赔偿。

（7）因乙方过错导致甲方损失或被上级环保部门罚款；因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时引起的问题，乙方承担全部责任。

（8）运维人员未按规范开展设备定期校准、零点校验、标气核查，未按周期开展零点漂移、量程漂移比对，造成监测数据失真、数据异常上报，视情节每次考核运维单位300‑2000元；被生态环境部门预警、督办的，加倍考核。

（9）运维所需标气、耗材、备件储备不足，未及时更换失效耗材，导致设备长期带病运行、数据缺失，视情节每次考核运维人员200‑500元；造成数据大量缺失的，考核运维单位500‑2000元。

（10）运维档案资料管理混乱：运维台账、校准记录、比对报告、备件更换记录缺失、漏填、涂改，不能满足环保检查调阅要求，经甲方通知整改仍不到位的，每次考核运维单位300‑1000元。

（11）发生设备故障、数据异常后，乙方未按要求向甲方环保部报送故障说明、处置报告，瞒报、迟报故障事件，视情节每次考核运维单位500‑2000元。

（12）乙方派驻运维人员擅自脱岗、人员频繁更换，未提前一个月向甲方报备，新到岗人员未经过甲方确认业务能力即开展运维作业，造成数据异常等，视情节每次考核运维单位300‑2000元。

（13）因乙方运维疏漏，导致CEMS数据传输中断、数采仪上传异常，未在规定时限内恢复上传，产生环保平台无效数据、缺数，视情况考核运维单位500‑2000元。

（14）乙方配合甲方迎检工作不到位，现场检查时运维人员不在场、无法答疑、不能提供运维佐证材料，造成甲方环保检查被动，视情节每次考核运维单位500‑2000元。

3.以上甲方对乙方的违约考核，限三个工作日内到甲方财务缴纳罚款，罚款回执交石墨环保部。甲方可从未付款中直接扣除损失额，未付款不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。在运维合同未付款总额中扣减。

八、运维合同解除

1.乙方所具备的CMC认证或CPA认证、CCEP认证失效或被取消，若乙方在合同履行期间丧失资质，应向甲方支付合同总额5%的违约金且赔偿甲方全部损失。

2.如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

3.因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时等引起严重问题的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担责任、赔偿损失。

4.合同中止前三个月，乙方组织对所有自动监控设施、技术档案等进行检查、审核，并逐步移交。

5.双方应遵纪守法，如发现有违反国家相关的法律法规，可单方终止合同。
九、其他
未尽事宜，由各方友好协商解决。

 万基控股集团石墨制品有限公司

                         环保部     

                          2026年8月31日   

附件9 合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

河南省洛阳市
重点污染源自动监控
单点基站运行合同
合同签订地：洛阳市新安县
签订日期：2026年 10 月
甲方（排污单位）：万基控股集团石墨制品有限公司
法定代表人：王照阳
联系人：赵彬秀
电话：13939935890

传真：0379-67328512

地址：河南省洛阳市新安县产业聚集区
邮政编码：471800

开户银行：建行新安县支行
帐号：41001592110050201806
单位名称：
法定代表人：
联系人：
电话：  
传真：
地址：
邮政编码：
开户银行：
账号：
1.运行服务范围
1.1甲方委托乙方承担5套焙烧车间烟气重点污染源自动监控基站运行服务。
1.2运行系统
	系统类别
	设备名称
	规格型号
	安装数量
	安装时间
	安装地点
	系统类别

	烟气自动
监控系统
	烟气排放连续监测设备SO2/NOX/粉尘
	SCS-900UV
	1套
	2019年
	焙烧1#脱硫
	烟气自动
监控系统

	烟气自动
监控系统
	烟气排放连续监测设备
SO2/NOX/粉尘
	SCS-900UV
	1套
	2019年
	焙烧2#脱硫
	烟气自动
监控系统

	烟气自动
监控系统
	烟气排放连续监测设备
SO2/NOX/粉尘
	SCS-900UV
	1套
	2019年
	焙烧3#脱硫
	烟气自动
监控系统

	在线传输系统
	数采仪
	W5100HB-Ⅲ Pro型
	3台
	2026年
	基站
	在线传输系统

	烟气自动
监控系统
	烟气排放连续监测设备
SO2/NOX/粉尘
	SCS-900UV
	1套
	2021年5月
	石墨化1#脱硫
	烟气自动
监控系统

	烟气自动
监控系统
	烟气排放连续监测设备
SO2/NOX/粉尘
	SCS-900UV
	1套
	2021年5月
	石墨化2#脱硫
	烟气自动
监控系统


1.3运行服务主要内容
	序号
	内容

	1
	按国家和省环保部门有关规定和技术规范要求，负责设备运行服务，提供符合要求的自动监控数据并稳定上传

	2
	根据现场实际需求配备自动监控设施标气及更换。

	3
	自动监控设施的日常维护、保养、故障检修和备件供应、更换。

	4
	自动监控设施校检（非第三方）

	5
	自动监控设施运行、维护、保养、检修记录及档案建设

	6
	按照相关规定报送统计报表，接受环保部门监督检查和考核等

	7
	按国家和省环保部门的要求，积极配合上级部门对自动监控设施的检查工作，并提供可靠的书面材料

	8
	CMES设备参数、自动校准周期、管线更换、供电、耗材更换、数据传输等如有变动，乙方需提前告知甲方，不得擅自变动。


1.4 运行应达到的目标
（1）保证监控数据稳定传输至环保部门指定网络系统和监控平台。
（2）自动监控数据在线率、基站正常运行率、自动监控数据准确率、设备完好率达到有关规定的目标要求。
2．运行期限
2026年 10 月 20 日  至2027年 10 月 19 日。
3．合同金额及合同款的结算
3.1运行费用单套设备每年为人民币大写          元整 （小写：     元） ，5套合计费用              元整；小写：        元 (税率：6%   )，不含税金额：          元，大写：                        。
3.2运行费用支付
3.2.1付款：
付款方式：银行电汇或银行承兑汇票。合同生效后运维方向业主方开具合同全额的50%增值税专用发票，业主方收到并审核无误后支付运维方合同总额的50%运维费，运维结束20个工作日内，运维方向业主方开具合同全额的50%增值税专用发票，业主方收到并审核无误后支付运维方剩余的50%运维费，付款时运维方需向业主方开具对等金额的财务收据。
3.2.2发票：乙方及时向甲方提供付款金额的增值税专用发票，税率6%。
3.2.3如果非因乙方单方原因导致合同执行不满一年，则按下述方式结算：
（合同总金额-已发生备件和标气费用）/12*实际运维期限（不满一个月的按照一个月计算）
4.甲方的权利和义务：

4.1有权按程序查阅和使用基站运行的监控数据。
4.2为自动监控设施运行提供基本条件。
4.3做好自动监控基站站房及自动监控设施的防火、防盗、防破坏等工作，对基站站房的管线、管路等安全性负责，发现非乙方人员的盗窃、人为破坏后，负责恢复。
4.4免费提供自动监控设施运行所需水电，并对中断供水供电所造成的后果负责。
4.5不得改变系统的各类仪器探头、信号线路、采样系统、室内布置等，不得擅自进入自动监控基站站房。
4.6对验收后的自动监控系统不得做任何实质性改动（拆除、闲置、更换等），若有特殊原因需改动，必须书面报经环保部门同意并备案，同时书面通知乙方。

4.7为乙方的运行服务人员提供出入等基本条件，为乙方提供运行服务必需的技术资料。

4.8会同乙方做好自动监控设施比对测试（甲方负责，乙方配合）、数据有效性审核等项工作。
4.9及时支付合同约定的运行费用。

4.10自动监控设施的通讯接口必须满足河南省污染源自动监控系统的联网要求并提供相应的数据接口和通讯协议。
4.11因乙方运维失误或运维不及时造成数据波动的，甲方在合同期限内拥有随时单方面终止合同的权利。

4.12甲方有权对服务人员资质进行核查，对不符合要求的人员，可要求乙方立即更换。服务过程中，乙方应及时向甲方反馈服务进展，接受甲方的合理监督与检查，甲方可根据实际需求，对服务内容、要求进行合理调整，乙方应予以配合。
5．乙方的权利和义务:

5.1接受环保部门的监督检查和考核。
5.2 明确自动监测基站运行管理责任人，并将姓名、联系电话通知甲方备案，合同签订后乙方固定专人进行运维，乙方不得随意变更或调整运维人员，如由不可抗力因素造成人员发生变动，需提前7个工作日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更换。
5.3建立规范的质量保证实验室，配备设备校检的专业器具。
5.4建立完善的远程追踪诊断系统，做到及时发现问题和解决问题。
5.5按河南省环保厅有关要求，配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求和运行服务需要，乙方无偿提供现场所需标气，对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证各类备品备件的存储数量。
5.6严格按国家有关标准和环保部门要求，开展运行服务工作，保证自动监测数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性。
5.7建立内容完整的运行服务档案，实事求是，科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受甲方的监督。
5.8发现运行服务中的问题，及时向甲方通报，可随时向甲方提出合理化建议。
5.9在线监测设备因故障不能正常运行时，乙方应及时通知甲方并向市环保局做出书面备案。
5.10乙方负责技术配合环保部门的定期和不定期检测。环保检测费用不包含在本协议和合同范围之内。
5.11因产品设计缺陷、部件质量问题等引起的设备非正常运行情况由乙方负责协调处理；如运行维护的设备因产品固有设计和产品质量问题，致使环保部门数据有效性审核不通过而被强制性更换设备，所产生的费用由乙方负责。
5.12乙方应对每套设施每周至少巡检维护一次（间隔不得超过七天），巡检维护前提前2小时通知甲方与上级环保部门报备。全天24小时指派人员值班，保证在线设备出现突发故障10分钟内到达现场处理异常，在最短时间内恢复正常（若8小时内在线检测设施未恢复正常，乙方自费采取人工采样检测的措施）。
5.13乙方应确保甲方在生态环境部门现场检查期间在线监测设备稳定达标，提前对在线监测设备进行一次全系统校准，做好迎检工作；如生态环境部门突击检查，乙方应10分钟内到达现场配合检查；乙方不得以任何理由与生态环境部门工作人员发生冲突。
5.14在线监测设备备件的供应、更换和维修，由乙方免费负责，并在甲方职工公寓建立齐全的设备配件、耗材等备件库（详见技术要求），对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证各类备品备件的存储数量，且需在合理期限内完成工作，以满足甲方设备的正常运行和维保需要，不得影响对甲方设备的正常运行。
5.15乙方应安排专业的责任心强的烟气在线监测设备运维人员，并取得国家认可的在线运维从业资格证的人员对乙方的设备进行维护，对设备的点检维护、巡视检修、大小修等精通熟知、精心维护，若因乙方运维水准差、运维人员素质低、责任心不强、业务水平不能满足维保需要、故意破坏，出现的一切故障均由乙方承担所有相应后果和赔偿。
5.16在线监测设备备件（包括但不限于分析仪、粉尘仪、探头及滤芯、传感器、控制系统及在线设备的泵类、电气等备件）的供应、更换和维修，由乙方免费负责，且需在8小时内完成工作，不得影响在线正常运行及设备的正常运维。
5.17在线监测设备消耗性备用件（包括但不限于分析仪、 粉尘仪、探头及滤芯、传感器及在线设备的泵类等 ）的更换，乙方应在8小时内更换到位，保证在线监测设备正常运行。
5.18乙方应为甲方的运维成本考虑，减少甲方非必要支出，不得随意要求甲方更换备件或设备设施。
5.19分析仪表、核心零部件需要维修时，乙方需提供备用机到现场备用。
6.服务验收

6.1 乙方完成全部服务后，应书面通知甲方进行验收，同时提交相关服务成果。

6.2 甲方收到验收通知后验收，若甲方认为服务不符合约定，应通知乙方，并要求乙方在甲方指定期限内整改完毕，整改费用由乙方自行承担，整改期间不推迟合同约定的服务完成期限。

6.3 如整改后仍不符合验收标准的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的全部服务费用或甲方有权不支付合同费用。
7.违约责任

7.1甲方有下列情况之一视为违约：
(1)不提供自动监控基站必要的运行条件。
(2)环保核查、检查期间，因甲方工况引起的问题，由甲方承担相关责任。
(3)甲方原因造成基站设施损坏者，应自费进行恢复或重建。
7.2乙方有下列情况之一视为违约，应向甲方支付违约金（甲方开具罚款单，乙方到财务缴纳）：
（1）日常运维人员不能按照运维标记时间到达现场；不能按规范要求做好运维记录；在线设备突发故障，运维人员未能按照运维规定时间内处理异常，视情节轻重每次考核运维人员200-500元。
（2）运维人员责任心不强、业务水平低导致在线监控设备出现故障或使故障修复时间增加；对甲方的合理诉求不能及时反馈解决，推诿扯皮，视情节轻重每次考核运维单位500-2000元。
（3）乙方工作效果达不到技术标准要求，由甲方通知整改后仍不合格的；乙方工作弄虚作假，被甲方、环保部门发现并证实，并由乙方采取补救措施，消除对甲方的影响，视情节轻重每次考核运维单位500-2000元。
（4）乙方人员出现擅自更换设备配件、调整设备系统参数等干扰设备自动运行的违法行为，除给甲方造成损失（包括但不限于环保罚款）的由乙方承担外，追加考核5000元。
（5）乙方自动监测基站运行管理责任人拒不配合、拒不维护或故意拖延，给甲方造成损失（包括但不限于环保罚款）的由乙方承担责任。
（6）乙方原因造成CEMS设备损失的，按实际损失金额进行赔偿。
（7）因乙方过错导致甲方损失或被环保部门罚款、因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时引起的问题，乙方承担全部责任。
以上甲方对乙方的违约考核，限三个工作日内到甲方财务缴纳罚款，罚款回执交石墨环保部。甲方可从未付款中直接扣除损失额，未付款不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。在运维合同未付款总额中扣减。
7.3设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后10分钟内到达现场处理问题。若乙方在固定污染源烟气排放连续监测技术规范和固定污染源自动监控基站运行维护技术规范规定的时间内不能使设备恢复正常运行，需提供备用仪器保证系统的正常运行，当CEMS系统出现异常情况不能在2小时处理完毕时，必须报告甲方环保主管。
7.4乙方出现两次以上违约行为或合同执行期间不能满足甲方运维需求的，乙方必须限期整改，拒不整改或未按要求整改的，甲方有权扣除合同总额5%的违约金，同时甲方保留解除服务合同的权利。
7.5以上违约金金额不超过合同总额5%。
8．合同解除
8.1乙方所具备的CMC认证或CPA认证、CCEP认证失效或被取消，若乙方在合同履行期间丧失资质，应向甲方支付合同总额1%的违约金且赔偿甲方全部损失。
8.2如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

8.3因乙方维护设备不当、突发情况处理不及时等引起问题的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担责任、赔偿损失。
8.4合同中止前三个月，乙方组织对所有自动监控设施、技术档案等进行检查、审核，并逐步移交。

8.5双方应遵纪守法，如发现有违反国家相关的法律法规，可单方终止合同。
9．安全责任
9.1 甲方对乙方的安全生产工作统一协议、管理，定期开展安全检查，发现安全问题隐患，及时督促整改。

9.2 乙方应为其服务人员购买必要的保险，做好人员安全管理与培训，进入甲方厂区应遵守甲方现场管理规章制度，配备安全防护工具保障人员安全，避免安全事故的发生。

9.3 乙方主要负责人应根据服务项目制定针对性的安全管理制度和操作规程，加强从业人员安全教育培训，并考核合格方可上岗，考核情况报备甲方安全管理部门。

9.4 乙方应明确项目的安全管理人员，加强现场安全管理，及时制止违章、冒险作业，消除安全隐患，对不能立即消除的隐患应报甲方安全管理人员，发现危及从业人员生命安全的情况时应立即停止作业、组织人员撤离现场，确保作业人员安全。

9.5 服务期间发生生产安全事故时，乙方主要负责人应在事故发生后1小时内向项目所在地人民政府应急管理部门报告，并立即组织施救，同时通知甲方负责人协助处理事故。
10. 知识产权

乙方保证服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如乙方需使用第三方知识产权的，应确保已获得合法、充分的授权，并承担相关费用。若因知识产权引起任何第三方异议的，由乙方负责处理，由此给甲方造成损失的赔偿甲方全部损失。

11. 保密条款

11.1 乙方承诺对因履行本合同而知悉的甲方信息（包括但不限于商业秘密、技术信息、经营数据、客户资料等一切未公开信息，以下统称“保密信息”）予以严格保密，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外的任何用途。

11.2 除为履行本合同之目的或应有权司法机关/行政机关要求外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息。

11.3 本保密义务不因合同终止而解除，保密期限为甲方保密信息进入公开领域为止。

12. 争议解决

因本合同的签订、履行、解释及争议解决等所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13. 通知与送达

本合同所列的住所地、联系电话为有效的法律文书送达地址。任何通知或法律文书发送至该地址即视为已送达。一方变更地址的，应在变更当日书面通知对方，否则对方按本合同地址发送的通知或法律文书视为有效送达。因一方提供地址不准确或未及时通知变更地址导致文书未能实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

14. 其他

14.1 本合同的技术协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 因地震、火灾、洪水、战争、政策调整等不可抗力因素导致本合同无法履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后15日内提供相关证明，双方可根据不可抗力影响程度，协商解除合同、顺延履行期限或减免相应责任。

14.3 本合同未尽事宜，由双方协商一致后，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

14.4 合同终止/解除后，乙方应配合甲方完成服务成果交接、资料移交等相关事宜。

14.5 本合同自双方并加盖公章或合同专用章之日起生效。一式七份，甲方执五份，乙方执二份，具有同等法律效力。

14.6 对本合同的任何补充与修改均应由双方签订书面补充合同。补充协议与本协议均具有同等法律效力。
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